意向需求附件：
我院辅助生殖中心采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。
一、技术要求：

1.电源: 100-220VAC（±20VAC)，频率: 50-60Hz(±5Hz)
2.最大电流: 500mA(115VAC)  250mA(240VAC)(±10mA)
3.环境要求: 温度: +5℃±35℃(±2℃） ；相对湿度: 10%-95%（±3%）；气压: 700hPa-1030hPa（±30hPa)
5.存储和运输条件:温度: -10℃±50℃(±2℃） ；相对湿度: 10%-90%（±3%），不凝结；气压:  500 hPa-1030 hPa（±30hPa)
6.▲用途：负压泵适用于吸取体液和细胞，尤其适用于吸取母细胞

7.▲注册证：具备II类或以上医疗器械注册证

8.尺寸: ≤210mmx110mmx360mm(宽x高x深)便于放置

9.重量: ≤3.5Kg便于移动

10.▲负压范围: -10mmHg - -500mmHg（1mmHg 调节梯度）（±2mmHg)；-1.0kPa - -67.0kPa(0.1 kPa调节梯度) （±0.2kPa)
11.▲负压调节: 1mmHg 调节梯度(精度调节，便于手术控制)

12.▲负压范围精度: ±5mmHg (±0.7kpa)  

13.负压显示器: LED屏数字化显示
★14、配置清单：1.负压泵主机 1台、2.负压管（连接管）和过滤器 10根、3.脚踏 1套、4.电源线 1根
二、售后服务：整机原厂免费保修2年

商务要求：

交付时间：按招标文件要求；

交付地点：福建省福州市仓山区福州市第二总医院妇幼保健院指定地点；

交付条件：按招标文件要求；

售后服务：原厂整机免费保修二年（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责提供本次采购产品与医院信息系统联网的信息采集卡（如医院有需求）。

